| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| أولاً: جهاز مطياف البث المزدوج للبلازما Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometer "ICP" المواصفات Specifications: - Simultaneous with solid state detector. - تلقائي يقيس مجموعة من العناصر في نفس الوقت.ويقيس تركيزات تصل إلى 0.01 جزء /بليون دون تداخل - Detector: CID detector (C-PAD) with 0.007nm optical and 0.005 pixel-t-pixel resolution at 200nm, and include purged and stabilized optical system. - وحدة القياس ( الكاشف ) CID قوة إيضاح (0.007 و 200 نانوميتر).يسمح بأخذ البصمة الخاصة بكل عينة - Bench top model (يثبت على البنش). - Water re-circular and that re-circular have the ability to be situated at a distance from the instrument, or water chiller. - وحدة تبريد مناسبة يمكن وضعها بعيدا عن الجهاز أو تبريد داخلي بنظام ذبذبات الراديو. - Viewing of the plasma is computer controlled. - تحكم آلي بالكمبيوتر في البلازما. - Spectrum range from 167 to 847 nm or more. - مدى الطيف 167- ( 847 نانوميتر أو أكثر). - Nitrogen or Argon may be used as purge gases. - يمكن استخدام غاز أرجون أو نيتروجين. - Plasma ignition and shut-down is computer controlled and totally automated. - إشعال البلازما بالتحكم الآلي بالكمبيوتر. - The Prism ICP offers excellent resolution (0.007 nm @ 200 nm), so spectral interferences are minimized. - Bias corrections. ( (تصحيح الأخطاء آلياً - سهوله فك وإعادة تركيب أجزاء الجهاز لكى يتم تنظيف الجهازبسهوله . - Relative percent difference of duplicates. - يقيس عدد كبير من المكررات ويحسب الانحراف القياسي لها على الشاشة. - Data can be stored in "folders" which can be user assigned by sample type. - له قابلية تخزين النتائج في حافظة. - With a data station: Dell Pentium IV, # GHz, 512 MB RAM, 1 GB cache, HD 250GB, 52x/32x CD-R/W, 17" SVGA flat color monitor, 3.5" 1.44 Floppy, Windows XP loaded, Microsoft Windows XP Professional Full CD, SP2. Mouse, 104 Key Windows Keyboard wireless, 4 USB ports, integrated Audio speakers and HP laser Printer. - مزود بوحدة معلومات لإعداد النتائج وتخزينها واللوحة لاسلكية، ومزود بسماعات خارجية وطابعة ليزر. - Unit include: Argon Cylinder and Regulator, Exhaust system with blower and ventilation tubes. - تشمل الوحدة 4 إسطوانات غاز أرجون ومنظم. - Axial View: Permits axial viewing of torch for maximum sensitivity through horizontal positioning of RF load coil and the torch. - يسمح بالرؤية المحورية والأفقية. - To be used for the determination of all cations and inions. - يمكن إستخدامه في قياس تركيز جميع الكاتيونات والأنيونات. - 1000 ppm Standard solutions (Extremely pure) "Merck" of B, Mo, P, Fe, Cu, Zn, Mn, Cd, Pb, Ni, Ca, Mg, Na, K, S, Al, Si. - يورد مع الجهاز محاليل قياسية (1000 جزء/مليون) عالية النقاوة جداً من عناصر الفوسفور والبورون والكبريت والموليبدنيوم والحديد والمنجنيز والنحاس والزنك والكادميوم والرصاص والنيكل والكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والسيليكون والألومنيوم. - يورد مع الجهاز برنامج التشغيل الخاص بالجهاز. - يورد مستهلكات تكفى لسنتين. - يورد مع الجهاز جهاز كمبيوتر متطور بمواصفات عالية. - Provided with suitable split air condition for the ICP room. - Fixing the cooling unit. - يورد مع الجهاز وحدة تكييف split لغرفة الجهاز وتقوم الشركة بتركيبه ويثبت وضع وحدة التبريد في مكان مناسب من قبل المورد. - يزود الجهاز بمدخنة مناسبة ومروحة شفط plower (نظام exhaust) أو نظام لإخراج العادم. - يقوم المورد بمعايرة الجهاز وتشغيله وتدريب الفنيين بالمعمل علي إستخدامه مع ضمان لمدة كافية. - وجود مركز خدمه صيانه معتمد. - أن يكون مناسباً لتقدير العينات المهضومة بحامض الهيدروفلوريك HF. | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثانياً: جهاز التحليل الطيفي في مجال الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي ثنائي الشعاع UV-VIS Double beam Spectrophotometer المواصفات Specifications: - Double beam ثنائي الشعاع - Wavelength range: 190to 1100 nm. مدى الطيف 190-1100 نانوميتر - High resolution, Band pass: 1.5 nm فتحة مرور الطيف 1.5 نانوميتر. - Scan speed: 10, 100, 200, 400, 800, 1200, 2400 and 3600 nm/min. - سرعة فصل الموجات الضوئية تتراوح من 10-3600 نانوميتر. - Detector: Silicon photodiode.( وحدة القياس سيليكون فوتوأيوديد ) - Ease of use, High Precision Accuracy - سهولة الاستخدام ودقة وإحكام عالية . - Power requirements: 220, 230 or 240 V AC, 50/60 Hz, 300 VA. - مصدر الطاقة 220 -240 فولت. - Can be used in many applications from routine to Fine research. The U-2900 is equipped with a large 10.4" Color LCD Display and best stability and noise space in its class. Innovative memory compatibility with large data storage capabilities. - يتميز بسهولة الاستخدام والدقة والإحكام ويقيس الانحراف القياسي للمكررات التي يقدرها لكل عينة- شاشة عرض كبيرة لا تقل عن 10.4 بوصة ملونة. تقوم الشركة الموردة بتركيب الجهاز وتشغيله وتدريب الفنيين بالمعمل على استخدامه في قياس بعض العينات وقياس درجه الدقة والإحكام في إستعماله. | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثالثاًً: جهاز تقطير النيتروجين الآلي N-Automatic Distiller المواصفات Specifications: - Epoxy resin oven painted external case, especially studied for its resistance to the attack of chemical agents and to the corrosion in general. - مطلي إيبوكسي مقاوم للمواد الكيميائية وغير قابل للتأكل. - Electric steam generator (without electrodes). - مولد بخار بدون أقطاب. - Generator level control with automatic shut-down for lack of water. - يغلق آليا في حالة نقص قوة دفع الماء للجهاز. - Automatic shut-down at the end of distillation. - يغلق آليا عند إنتهاء دورة عملية التقطير. - Automatic distillation, once the cycle has started, the soda addition, distillation, sample's suction and stop at the end of the cycle is executed automatically. - تضاف المواد الكيميائية الصودا الكاوية-حامض البوريك والماء النقي وغيرها آليا. - Safety device to avoid any wrong manipulation if the sample's tube has not been placed in the support. - يزود بجهاز أمان لضمان تثبيت الأنابيب وغلق الجهاز. - Distillation time: 4 minutes aprox. (100ml). - زمن التقطير للعينة 4-5 دقائق. | 1 |  |  |  |

| - إحكام عالي، لايقين (مجال عدم التأكد) ± 1%. Reproducibility: ±1%. - Complete with Pyrex distillation tub with 24 tubes for digestion with a stainless steel holder of 24 tubes. - يزود بعدد 24 أنبوبة زجاجية (بيركس) لإستخدامها في الهضم ومعها حامل ستنليس ستيل لعدد 24 أنبوبة . - يقوم المورد بتثبيت الجهاز في المعمل وتشغيله ومعايرته وتدريب الفنيين بالمعمل على إستخدامه بنجاح مع فترة ضمان كافيه. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رابعاً: جهاز قياس الرقم الهيدروجيني pH-meter المواصفات: - الحساسية 0.001وحدة pH , Sensitivity 0.001pH unit. - الدقة 0.001 وحددة. Accuracy 0.001 pH unit , pH - يمكن إستخدام إلكترودات متعددة Accept standard glass pH combination. - يضبط أليا مع المحلول المنظم , Auto buffer Recognition . - يزود ببرنامج يمكن من ذكر أرقام العينات وغيره من المعلومات Supplied with software allows input of serial numbers, and operator ID and can be used in titration and quality assurance. - يمكن إستخدامه في عمليات المعايرة وتأكيد جودة الإختبارات Assurance esting. - يزود بحامل ألكترود With Holder . - يزود بعدد محاليل منظمة10،7،4 4,7,10 With 3 standard Buffers solution. - يزود بعدد 2 إلكترود إضافي مع كل جهاز With two spare electrode. يقوم المورد بتركيب و تشغيل ومعايرة الجهاز لثبات القراءة، كما يقوم بتدريب الفنيين بالمعمل علي إستخدام الجهاز. | 2 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خامساً: جهاز قياس التوصيل الكهربي والأملاح Conductivity/TDS meter المواصفات: - يوضع علي البنـش Bench Type. - مدي القياس حتي 200ملليسيمن/سم Range Up to 200 mS/cm. - ضبط آلي ويدوي Auto and manual calibrated. - تغيير مدي القياس آليا .Auto rang capability with 4 standard KCl solution - الذاكرة لا تقل عن 100 قاعدة بيانات Memory up to 100 data sets. - الدقة 0.5% Accuracy 0.5% full scale+1digit. - الحساسية 0.5 ميكروسيمن Sensitivity 0.5 µS/cm. - يزود بحامل إلكترود - With KCL standard solution of 84 µS/cm, 1413 µS/cm, 12088 MS/CM, 11108mS/cm. يزود بمحاليل كلوريد بوتاسيوم قياسية 84، 1413، 12088 ميكروسيمن/سم | 2 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سادساً: جهاز قياس التوصيل الكهربي صغير الحجم Pocket conductivity Meter المواصفات: - مدي القياس حتي 100 ملليسيمن /سم Rang up to 100 mS/cm. - الدقة ± 1% Accuracy + 0.1% full scale. - يصلح للإستعمال في عينات الماء و الحقول بسرعة وفي الدراسات البيئية . | 1 |  |  |  |
| سابعاً: جهاز نزع الأيونات من الماء Water Deionizer: المواصفات Specifications: - Flow rate: 1.0 l/min. - معدل تدفق الماء 1لتر/دقيقة. - Provide ultrapure water of conductivity: 0.067-0.1μS/cm. - يعطي ماء نقي 0.067-0.1 ميكروسيمن/سم. - TOC value: < 30 ppb. - كربون عضوي أقل من 30 جزء/بليون. - Bacterial content in KbE/ml: < 1. - محتوي الماء البكتيري أقل من واحد. - Particles: < 1. - الحبيبات العالقة أقل من واحد. - Electrical Requirements: Automatic voltage regulation to 24 V (Voltage 200 – 240 V). - مصدر الطاقة 200-240 ڤولت ويمكن التحكم به حتي ڤولت اقل من ذلك. - Feedwater connector: R 3/4 Inch. - فتحة مصدر الماء للجهاز 4/3 بوصة. - Purify water should be suitable for analytical instruments: AAS, ICP and UV-Visible spectrophotometer, HLCP. - يعطي ماء نقي يصلح لجهاز الامتصاص الذري، مطياف البلازما وجهاز التحليل الطيفي uv ، والتحليل إلكروماتوجرافي. - Powerful performance: 6-Litre tank integrated pressure and recirculation pumps lasting economy. - له خزان ذو حجم 6 لتر على الأقل. Pretreatment module with integrated reverse osmosis membrane and Cartrigde containing high-quality ultrapure Resins with very long service intervals. - يحتوي علي غشاء اسموزي عكسي وراتنجات عالية الكفاءة ذات عمر طويل. - Equipment should be provided with spare parts: integrated reverse osmosis membrane and two cartridges (resins). - يزود بقطع غيار:غشاء إسموزي عكسي، وعدد 2 أعمدة راتنجات. - يتم تركيب الجهاز بمعرفة المورد وتوصيله بمصدر ماء الصنبور ومعايرة الجهاز بحيث يعطي ماء نقي بالمواصفات سابقة الذكر وتدريب الفنيين بالمعمل علي إستخدامه وصيانته مع فترة ضمان كافيه. | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثامناً: laptop. Processor; Intel® Core TM Quad Processor (2.66GHz, 3MBL2Cache معالج كور كود 2.66 جيجا هيرتز، مع كاش 2 ميجا بايت. Operating System; Genuine Windows 7 Ultimate (46bit) نظام تشغيل ويندوز 7. Memory; 4GB DDR3 Memory (2×2084MB Modules) رام 4 جيجا بايت (2 × 2 ميجابايت). Hard Drive; 250-300GB 7200RPM SATA هارد ديسك 250 -300 جيجابايت، ساتا. Video; 1GB Graphic Card كارت جرافيك 1 جيجابايت. Audio; Integrated High Definition Audio كارت الصوت: تعريف متكامل. External Ports; USB 2.0 Ports مخارج للفلاش. Media Card Reader; Multi-in-1 Digital Media Reader كارت الميديا 1× متعدد قارئ ميديا رقمي. Memory Capacity; 8GB سعة الذاكرة 8 جيجا بايت. Mouse; USB Optical 3-Botton Wheel Mouse فأرة ضوئية 3 مفاتيح وعجلة. Network; 10/100/1000 Ethernet LAN 10/100/1000 شبكة محلية. Optical Drive; DVD+/-RW Drive دي في دي. Power Supply; 220 V مصدر الطاقة 220 فولت. Speakers; Integrated السماعات الخارجية متكاملة. Warranty; 1 Yea r الضمان 1 سنة. Display; 13-14" الشاشة 13-14 بوصة. Wireless Network; شبكة إنترنت وايرلس. Wi-Fi. Bluetooth; بلوتوث. Web Cam; 1.3 Mb كاميرا 1.3 ميجا بيكسل. Battery; - Cell (4 H) بطارية 1.2 (4ساعات تشغيل على الأقل). | 2 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي |  | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تاسعاً: طابعة أسود Black (HP P2035). Quality; UP To 600*600dpi; ليزر A4، 600×600 على الأقل (درجة الوضوح). Speed; Up to 14 ppm; ذاكرة 4 ميجا بايت على الأقل 14 ورقة في الدقيقة على الأقل. عاشراً: طابعة ألوان Color Printer (DeskJet d1663). Quality; UP To 1200*1200dpi; A3 1200×1200 درجة وضوح. Speed; Up to 14 ppm; 14 ورقة في الدقيقة على الأقل. حادي عشر: كاميرا رقمية Digital Camera. Resolution; 8-10 M ixel. Memory Card; 2GB. Zoom; 3X. Video + Audio. Charger. | 1 1 1 |  |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ثاني عشر: ماكــــينة تصويــر المواصفات المطلوبة: - مصدر الطاقة: 220-240 ڤولت. - سرعة التصوير: لا تقل عن 20 صورة في الدقيقة. - مقاسات الورق: A4-A3. - يمكن توصيلها بالكمبيوتر وتعمل كطابعة ويمكن ربطها بالشبكة، وبها 2 مسار للورق. - تكبير وتصغير أوتوماتيك. | 1 |  |  |  |
| ثالث عشر: جهاز عرض البيانات Data Show - درجة الوضوح: لا تقل عن 3500 Ansi (3500 أنسي). - عمر اللمبة: 2000 ساعة تشغيل على الأقل. - شاشة العرض: 180سم × 180 سم | 1 |  |  |  |

| الصنف | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رابع عشر : ثلاجة تبريد على درجة حرارة 4 ْم الحجم: 14 قدم المواصفة: Defrost | 2 |  |  |  |
| خامس عشر : أغشية ترشيح دقيق النوع : أغشية الترشيح Membrane Filters 0.45 ملليميكرون قطر الغشاء : 2-5 سم عدد أغشية الترشيح المطلوبة مع الوحدة : 2000 ( ألفان ) غشاء | 1 |  |  |  |
| سادس عشر : وحدة ترشيح بوخنر لمستخلصات التربة النوع : بوخنر ( BUCHNER ) عدد الأقماع: 12 قمع ترشيح Buchner Funnels نوع الأقماع : بلاستيك نقى صلب قطر 15 سم وأرتفاع 5 سم تزود الوحدة بماكينة تفريغ مناسبة | 1 |  |  |  |
| سابع عشر: فاكس - يعمل بالورق الحراري - سرعة إرسال الورق: 6 ورقات/ دقيقة - به قاطع آلي | 1 |  |  |  |